东莞市环境保护局清溪分局

招 标 文 件

项目编号：441900-20-201801-2021101-0001

项目名称：清溪镇一、二期截污次支管网排污口改造接驳方案第三方技术指导单位采购

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	10

一、说明	11

1.	定   义	11

2.	招标范围及资金来源	11

3.	合格的投标人要求	11

4.	踏勘现场	12

5.	合格的服务及验收	12

6.	投标费用	13

二、招标文件	13

7.	招标文件的组成	13

8.	招标文件的澄清和修改	13

三、投标文件的编制	14

9.	投标文件语言和计量单位	14

10.	投标文件的组成	14

11.	投标文件的编写	14

12.	投标报价	15

13.	投标文件的装订、封装和签署	15

14.	投标样品	16

15.	投标有效期	16

16.	投标保证金	16

四、投标文件的递交	18

17.	递交投标文件要求	18

18.	投标文件的修改和撤回	18

五、开标和评标	18

19.	开标	18

20.	评标过程的保密性	19

21.	评标委员会	19

22.	评标原则	19

23.	评标方法和程序	19

24.	投标文件的符合性审查	20

25.	投标文件的澄清	20

26.	投标文件的详细评审	21

六、授予合同	23

27.	中标通知书	23

28.	文件核对	24

29.	质疑与回复	24

30.	签署合同	24

31.	履约保证金	25

32.	招标代理服务费	27

33.	融资担保	27

34.	废标条款	28

35.	解释权	28

第四章  合同格式	29

第五章  投标文件组成及参考格式	34

一、唱标信封（参考格式）	35

开标一览表	36

分项报价表	37

投标保证金汇入情况说明	38

二、投标文件（参考格式）	39

评分内容索引	41

投标函	42

承诺书	43

小型或微型企业声明函	44

残疾人福利性单位声明函	45

法定代表人证明书	46

法定代表人授权委托书	47

资格文件声明函	48

投标人基本情况	49

交纳服务费承诺书	50

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51

商务条款响应一览表	52

项目业绩	53

项目负责人及管理技术人员	54

拟投入的设备清单	55

技术条款响应一览表	56

三、其他文件（参考格式）	57

质疑函	57

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市环境保护局清溪分局（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对清溪镇一、二期截污次支管网排污口改造接驳方案第三方技术指导单位采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2018年02月28日至2018年03月07日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-20-201801-2021101-0001

- 项目名称：清溪镇一、二期截污次支管网排污口改造接驳方案第三方技术指导单位采购

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 项目内容 | 采购数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 清溪镇一、二期截污次支管网排污口改造接驳方案第三方技术指导 | 1家单位 | 187.5万元 |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展。

二、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效的工程设计综合资质甲级，或者具有建设部门颁发的有效的工程设计市政行业专业乙级或以上资质和建设部门颁发的有效的工程勘察专业工程测量乙级或以上资质。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2018年02月28日起至2018年03月07日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 参与东莞市政府采购项目的投标人必须按以下要求提供资料：

- 曾在本市参加过政府采购活动的供应商：在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）及投标人资格要求中的证件复印件（加盖单位公章）。

- 未在本市参加过政府采购活动的供应商：在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）及投标人资格要求中的证件复印件（加盖单位公章），并提供营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）、开户许可证和法人代表身份证原件（检查后现场退还）及彩色电子文档（整合成一个PDF文档格式）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

四、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2018年03月21日09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年03月21日09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

五、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市环境保护局清溪分局

地    址：清溪镇清凤路98号城建国土大楼7楼

联 系 人：殷先生

电    话：0769-89333678、15920647148

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：以下带★号参数为必备条款，不满足将按无效投标处理。

一、项目概况

根据《清溪镇一、二期截污次支管网沿线排污单位排污口改造接驳工作实施方案》的精神，引入第三方专业机构对清溪镇一、二期截污次支管网排污口改造接驳技术提供指导，并提交“一企一策”接驳技术方案，用以全面指导排污单位对内部雨污管网进行改造接驳建设。

清溪镇一、二期截污次支管网沿线排污单位初步统计为750家企业。

二、总体要求

      - 提供技术咨询。

      - 方案设计（根据厂区排水口情况，周边管网建设情况，完成排水管线管径、标高，线路的设计）。

      - 对现场进行测量，一般控制测量点在三个点以内。

      - 供应商在清溪镇内有驻点进行办公。

      - 供应商自备办公车辆一台，现场勘查每家企业，以实际情况来落实方案。

      - 现场作业人员应该全部购买保险，进场前采购人与现场作业人员名单进行比对。

      - 采购人配合条件：

7.1采购人为供应商提供办公场所，但不提供项目临时食宿设施及交通工具，供应商自行考虑住宿所需费用。

7.2供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

      - 技术标准与规范：技术方案必须符合以下标准：

（1）《室外排水设计规范》           GB50014-2006（2016版）

（2）《城市给水工程规划规范》       GB50282-2016

（3）《城市排水工程规划规范》       GB50318-2017

（4）《地表水环境质量标准》         GB3838-2002

（5）《建筑结构荷载规范》           GB50009-2012

（6）《给水排水工程构筑物结构设计规范》  GB50069-2002

（7）《混凝土结构设计规范》         GB50010-2010

（8）《钢结构设计规范》             GB50017-2003

（9）《砌体结构设计规范》           GB50003-2011

（10）《建筑抗震设计规范》          GB50011-2010

（11）《构筑物抗震设计规范》        GBJ50191-2012

（12）《地下工程防水技术规范》      GB50108-2008

（13）《建筑结构可靠度设计统一标准》  GB50068-2001

（14）《混凝土外加剂应用技术规范》    GB50119-2003

（15）《城市污水处理工程项目建设标准》（修订本）2001年

（16）《建筑地基基础设计规范》        GB50007-2011

（17）《基坑工程设计规程》        DB/T J08-61-2010

（18）《混凝土水池软弱地基处理设计规范》  CECS86-2015

（19）《建筑桩基技术规范》                JGJ94-2008

（20）《城镇污水处理厂污染物排放标准》    GB18918-2002

（21）《污水排入城市下水道水质标准》      CJ343-2010

（22）《恶臭污染物排放标准》              GB14551-93

（23）《水污染物排放限值》广东省地方标准       DB44/26-2001

（24）《给水排水管道工程施工及验收规范》       GB50268-2008

（25）《市政公用工程设计文件编制深度规定》      （2013年版）

（26）《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》      CECS164:2004

（27）《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》         JC/T 640-2010

（28）《城市工程线综合规划规范》                GB50298-2016

      - 中标人需审核排污单位自行聘请第三方设计的接驳方案是否可行。

      - ★以规划地块红线区域作为一家企业来计算，企业总数不超过750家，按固定单价进行结算。

三、★完成期限：合同签订后一年内完成。

四、★付款方式：进场后人员设备到位，采购人支付10万元预付款，项目实施过程中每季度支付一次进度款，按实际完成量的80%支付，整个项目完成并经采购人验收合格后，按最终工作量进行结算。

五、★本项目采用固定单价：一家企业一份方案800元、一个测量点350元。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市环境保护局清溪分局

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投项目的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：财政资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 投标人以组成联合体形式投标的应符合下列条款的要求：

  - 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

  - 联合体各方应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合体协议随投标文件一并提交采购人。

  - 招标文件根据招标项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

  - 参与投标的联合体各方，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目和相关项目中投标。出现上述情况者，其参加的以及与此有关的联合体的投标均无效。

  - 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。

  - 联合体的各方应当共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书。证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交采购人。（若联合体协议中有相关授权内容，无需提供此授权书）

  - 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也指联合体各方。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的服务及验收

- 投标人提供的服务包括：投标人须承担的技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 验收：

- 采购人应当自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 由采购人对服务的质量及其他进行检验。如发现任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投项目的所有服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 5套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

- 本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：贰万壹仟元整（￥21,000.00）

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构（东莞市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司；地址：广东省东莞市东城区东城中路君豪商业中心901；电话：0769-23326888；网址：www.dgjddb.com）。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》必须在开标的前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)电汇、银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行： 广发银行东莞南城支行

银行账号： 106005516010002817

- 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的符合性审查

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标报价符合招标文件规定且不高于采购预算；

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响该采购项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会的要求在合理的时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

商务分（38分）+技术分（62分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分38分） |
| 1 | 投标人的财务状况 （5分） | 根据投标人2014、2015、2016年度财务审计报告财务盈利状况进行评分，有3年盈利得5分，只有2年盈利得3分，只有1年盈利得1分，其他得0分。（以会计事务所审计的财务报表复印件为准） |
| 2 | 同类项目业绩 （16分） | 根据投标人提供的自2013年1月1日起至今承接过的排水类设计项目业绩进行评分，合同金额小于100万元的每提供一个得2分，合同金额大于或等于100万元且小于200万元的每提供一个得3分，合同金额大于或等于200万元的每提供一个得4分，最高得16分。（需提供合同复印件，不提供不得分） |
| 3 | 项目人员 （12分） | 1、拟投入的项目负责人具有注册土木工程师（水利水电或岩土专业）的得4分，没有得0分。 2、拟投入的技术人员（不包括项目负责人）具有中级或以上职称的，每提供一个得2分，最高得8分。 注：以上两点都需提供相关人员的证书复印件及近3个月投标人为其缴纳社保的证明资料复印件，不提供不得分。 |
| 4 | 服务便利性 （5分） | 投标人在东莞市内有服务机构的得5分，在广东省内（东莞市以外）有服务机构的得3分，其它地区得1分。（本项目不接受外包形式的服务，须提供工商营业执照或者办公场所租赁合同或产权证明材料复印件，不提供不得分） |
| （二）技术部分（满分62分） |
| 1 | 对项目的理解及认识 （10分） | 优（10分）：投标人完全理解项目的要求，对项目有清晰的认识。 良（6分）：投标人部分理解项目的要求，对项目有较清晰的认识。 差（2分）：投标人不理解项目的要求，对项目认识不清晰。 |
| 2 | 项目工作计划 （9分） | 优（9分）：投标人项目工作计划优于项目要求。 良（6分）：投标人项目工作计划部分优于项目要求。 中（3分）：投标人项目工作计划基本满足项目要求。 差（1分）：投标人项目工作计划不满足项目要求。 |
| 3 | 管理制度 （9分） | 优（9分）：投标人管理制度优于项目要求。 良（6分）：投标人管理制度部分优于项目要求。 中（3分）：投标人管理制度基本满足项目要求。 差（1分）：投标人管理制度不满足项目要求。 |
| 4 | 技术措施 （9分） | 优（9分）：投标人技术措施优于项目要求。 良（6分）：投标人技术措施部分优于项目要求。 中（3分）：投标人技术措施基本满足项目要求。 差（1分）：投标人技术措施不满足项目要求。 |
| 5 | 项目实施方案 （10分） | 优（10分）：投标人项目实施方案全面、详细、科学合理，优于项目要求。 良（7分）：投标人项目实施方案全面、科学合理，部分优于项目要求。 中（4分）：投标人项目实施方案全面，基本满足项目要求。 差（1分）：投标人项目实施方案不全面，不满足项目要求。 |
| 6 | 服务承诺及质量保证措施 （8分） | 优（8分）：投标人的服务承诺及质量保证措施在所有投标人中比较优秀的且承诺半年内完成任务。 良（5分）：投标人的服务承诺及质量保证措施在所有投标人中一般的。 差（2分）：投标人的服务承诺及质量保证措施在所有投标人中较差的。 |
| 7 | 应急预案 （7分） | 优（7分）：投标人就可遇见的紧急事件做出相应的应急方案及方案的可行性在所有投标人中比较优秀的。 良（4分）：投标人就可遇见的紧急事件做出相应的应急方案及方案的可行性在所有投标人中一般的。 差（1分）：投标人就可遇见的紧急事件做出相应的应急方案及方案的可行性在所有投标人中较差的。 |

注：以上评标标准投标人以联合体形式参加投标的，联合体各方中有任何一方符合上述得分标准的均可得分。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见第五章）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市环境保护局清溪分局

地    址：清溪镇清凤路98号城建国土大楼7楼

联 系 人：殷先生

电    话：89333678、15920647148

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

- 中标人应在领取中标通知书后十日内提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

- 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

(1)履约担保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神。

3）为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2018]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

- 试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生  13128070033

卢先生  13794966038

- 上海浦东发展银行股份有限公司东城支行

地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺

（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）

联系人：陈小姐：13922514987

李先生：18607692998

朱小姐：18681073366

- 中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

联系人：文小姐:18688622988

- 广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人纪佳23889669 18122817288

产品经理李思梅23889680   18926881661

- 东莞银行

地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人：  吴悠  22113180 、18689263096

- 广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君 0679-22450215、 13580876392

(2)电汇、银行转账：

- 中标人在汇出履约保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目编号，否则该款项作废。

- 中标人与交款人名称必须一致，非中标人交纳的履约保证金无效。

- 为避免投标保证金错汇到履约保证金账号里，履约保证金银行账号在中标人领取中标通知书时再予以告知。

- 未及时提交的，采购人暂不与中标人签订合同。

- 履约保证金的退回：中标人在依法履行完毕采购合同后，可向采购人提交退回履约保证金申请，采购人将履约保证金无息退回。

- 下列情况履约保证金将会被没收：

- 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

- 中标人在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了采购人利益的。

### 招标代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准如下：

  - 本项目采用固定单价形式，招标代理服务费以采购预算金额作为收费的计算基数。

  - 招标服务费按差额定率累进法计算。

  - 招标服务费币种为人民币。

  - 本项目按服务招标类收费

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

### 融资担保

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司、在东莞市财政局备案同时签订合作框架协议的商业银行。

### 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同内容

乙方为甲方提供符合双方规定的服务，甲方支付服务费用给乙方。

二、完成期限：

三、合同金额及支付：

四、岗位内容及人员配置：

1、乙方工作人员合计为    人。

2、各岗位常规工作内容及要求按招标文件《用户需求书》要求及投标文件承诺执行。

五、双方的权利和义务

（一）甲方。

1、检查监督乙方服务工作的实施及服务质量情况，发现问题督促乙方解决。

2、在合同期内，乙方应当按照甲乙双方订立的服务标准及指标提供服务，如因乙方责任未达到，甲方有权要求乙方进行整改，如乙方未按要求整改的，甲方将给予乙方一定的处罚。

3、对乙方服务人员的行为规范有权进行监督，发现不良行为有权制止。

4、按合同规定按时支付乙方服务费用。

（二）乙方

1、乙方服务标准参照服务方案标准执行，工作人员必须严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理。

2、乙方工作人员必须做到文明礼貌，工作热情，严守甲方机密。

3、乙方的管理人员必须保持与甲方的沟通，定期汇报工作服务质量情况，虚心征求意见。

4、乙方必须保证工作范围内的服务质量，发现不足及时纠正。

5、乙方应当按照甲乙双方的约定设置岗位，履行职责，如因乙方的过失导致甲方人身、财产安全受到损害，乙方应当依法承担相应的法律责任。

六、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包。

2、乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续服务资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

七、保密条款

在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止后，甲乙双方都需对另一方的秘密信息实行严格保密，此义务不随本合同终止而终止。上述秘密信息包括双方的商业秘密以及乙方因履行本合同需要知悉的甲方的行政及国家秘密。

八、违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并终止合同，且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的时间提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税和关税

在中国境内、外发生的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十二、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十三、其它

1、本合同之所有附件和成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式四份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方各执两份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 开标一览表

    - 分项报价表

    - 投标保证金汇入情况说明

    - 投标保证金汇款底单复印件（加盖单位公章）

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目内容 | 投标单价 | 完成期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 大写（人民币）： 元/份 小写（人民币）： 元/份 |  |  |
| 测量点 | 大写（人民币）： 元/个 小写（人民币）： 元/个 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容；价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

2. 唱标信封中得《开标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《开标一览表》为准。

格式2

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

格式自定

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、本表中免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

格式3

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 承诺书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 7 | 联合体协议（如有） |  |  |  |
| 8 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 9 | 小型或微型企业声明函（如有） |  |  |  |
| 10 | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |
| 11 | 投标保证金汇入情况说明 |  |  |  |
| 12 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 13 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 14 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 15 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 16 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 17 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 18 | 经会计师事务所审计的年度财务报表复印件 |  |  |  |
| 19 | 商务条款响应一览表 |  |  |  |
| 20 | 项目业绩 |  |  |  |
| 21 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 22 | 其他需提供的商务证明资料 |  |  |  |
| 23 | 拟投入的设备清单 |  |  |  |
| 24 | 技术条款响应一览表 |  |  |  |
| 25 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 26 | 其他需提供的技术证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |

格式4

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式5

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式6

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于        （采购人名称）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

格式7

## 小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　期：

格式8

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

格式9

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式10

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式11

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式12

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式14

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

格式15

## 商务条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标响应文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、完成期限、付款方式、合同内容等要求。

3、如商务条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式16

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式17

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式18

## 拟投入的设备清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 购入时间 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

格式19

## 技术条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标响应文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的技术要求填写。

3、如技术条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

## 三、其他文件（参考格式）

## 质疑函

采购人/东莞市聚福招标代理有限公司：

我公司依法参与了东莞市聚福招标代理有限公司于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》等规定，我公司认为 （项目名称）（项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下：

质疑事项：

事实依据：

法律依据：

我方请求：

我方对其他事项无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出答复。

质疑供应商：           （盖章）

法定代表人、主要负责人：        （签字或者盖章）

授权代表：            （签字或者盖章）

联系电话：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2. 供应商委托代理人进行质疑的，代理人应当提交供应商签署的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。